## Ошибки и осложнения при внешней фиксации

Чрескостные аппараты, в сравнении с имплантатами, являются более сложными инженерными конструкциями. Поэтому во внешней фиксации нюансов больше, чем в каком-либо другом методе остеосинтеза. Следовательно, хирург должен быть вооружен знаниями по профилактике возможных ошибок и осложнений.

Приводимый в литературе процент возникновения осложнений при использовании чрескостного остеосинтеза (от 1,5% до 100%) оставляет повод для не прекращающихся до настоящего времени дискуссий. По времени возникновения осложнений они могут быть разделены на присущие этапу непосредственного выполнения операции и возникающие в послеоперационном периоде: в период фиксации и после демонтажа аппарата. В ряде случаев различные ошибки и осложнения могут привести к одинаковым последствиям.

В таблице 1 приведены некоторые осложнениями, с которыми может встретиться специалист, использующий внешнюю фиксацию, а также причины их возникновения (ошибки), основы профилактики и лечения.

Таблица 1. Осложнения при внешней фиксации

| Осложнение | Основные причины | Профилактика | Лечение |
| --- | --- | --- | --- |
| Воспаление мягких тканей, окружающих чрескостные элементы | 1. Нарушение правил асептики и антисептики. 2. Травматизация мягких тканей о чрескостные элементы. 3. Нестабильность модулей чрескостного аппарата или всей компоновки в целом. | 1. Строгое соблюдение правил асептики и антисептики при проведении чрескостных элементов, выполнении перевязок; регулярность перевязок. 2. Использование для проведения чрескостных элементов позиций с минимальным смещением мягких тканей; исключение натяжения мягких тканей. 3. Проведение мероприятий по поддержанию стабильности конструкции. | - Локальное введение антибиотиков с учетом чувствительности микрофлоры; лазеролечение, УФО-, УВЧ-терапия. - Рассечение мягких тканей для исключения их натяжения чрескостными элементами и лучшего дренирования. - Восстановление стабильности как модулей аппарата и конструкции в целом. |
| Некроз мягких тканей (от давления внешними опорами) | Использование внешних опор неадекватного типоразмера. | Компоновка аппарата опорами с учетом возможности увеличения длины окружности сегмента на 4-6 см. | - В качестве экстренной помощи при угрозе сдавления – внедрение плоской прокладки между кольцом и кожей, придание конечности возвышенного положения, противоотечная терапия. - Частичный перемонтаж аппарата. - Некрэктомия (при необходимости), местное лечение патологического процесса |
| Повреждение магистральных сосудов и нервов | Проведение чрескостных элементов в проекции прохождения сосудов и нервов. | - Использование для проведения спиц и стержней-шурупов «доступных» и «рекомендуемых» позиций; - в сложных случаях – использование предварительной контрастной вазографии, МРТ; - Дозирование расстояния выхода направляющего конца консольных чрескостных элементов за пределы второй кортикальной пластинки (при наличии здесь сосудов и нервов) | - Удаление чрескостного элемента и гемостаз компрессией мягких тканей; по показаниям – шов сосуда. - При кровотечении от пролежня в стенке сосуда – оперативное лечение (перевязка, пластика сосуда). |
| Дерматит | 1. Перевязки с препаратами, вызывающими аллергическую реакцию. 2. Реакция на наличие инфицированной раны, на воспаление мягких тканей в области чрескостных элементов (микробная экзема) | 1. Исключение аллергена. 2. Своевременная диагностика и лечение воспалительного процесса. | - Исключение аллергена - Купирование воспалительного процесса - На раневые поверхности – глюкокортикоидную мазь; десенсибилизирующая, детоксикационная терапия. - Консультация дерматолога. |
| Нейроваскулярные расстройства | Как правило, превышение темпа дистракции (компрессии). | - Контроль за темпом изменения пространственной ориентации костных фрагментов. - Использование автоматических высокодробных дистракторов. | - Повышение кратности дистракции (например, переход с темпа 0,25х4 на 0,125х8). - Снижение величины или временное прекращение дистракции (компрессии). - Направленное медикаментозное лечение, ФТЛ. |
| Контрактуры | 1. Проведение чрескостных элементов в местах, где смещение мягких тканей относительно кости имеет большую величину. 2. Игнорирование приема изменения положения конечности, приема смещения мягких тканей при проведении спиц. 3. Использование вблизи суставов замкнутых внешних опор. 4. Натяжение мягких тканей вследствие дистракции (при удлинении сегмента конечности). 5. Игнорирование дополнительных мер профилактики контрактур. | 1. Использование для проведения спиц и стержней-шурупов «рекомендуемых» позиций. 2. Создание «запаса» мягких тканей путем придания конечности соответствующего положения при проведении чрескостных элементов через «сгибательную» и «разгибательную» поверхности сегмента; мануальное смещение мягких тканей. 3. Использование вблизи суставов незамкнутых внешних опор. 4. Для профилактики возникновения стойких контрактур – не удлинять сегмент за один этап более определенной критической величины. 5. Применение специальных укладок конечности после операции, в т.ч. с использованием монтируемых к аппарату устройств. | - Интенсивная ЛФК. - Использование в компоновке аппарата специальных модулей для разработки движений. - «Перепроведение» или удаление чрескостных элементов. - Уменьшение темпа или прекращение удлинения сегмента. |
| Порочные установки суставов, подвывихи | 1. Нарушения методики удлинения сегмента (в т.ч. неадекватные величина удлинения, темп дистракции; погрешности в компоновке аппарата). 2. Игнорирование мер профилактики данного осложнения. | 1. Неукоснительное следование методике остеосинтеза. 2. Проведение профилактических мероприятий (например, временная фиксация сустава чрескостным шарнирным модулем). | - Прекращение (приостановление) дистракции; - Частичный перемонтаж аппарата (при необходимости); - Монтаж дополнительного чрескостного модуля, позволяющего устранить возникшее осложнение. - артролиз, удлинение сухожилий (по показаниям) |
| Вторичные смещения костных фрагментов | 1. Неиспользование или игнорирование биомеханических основ монтажа аппарата, репозиции и фиксации костных фрагментов. 2. Выход из строя отдельных узлов аппарата. | 1. Строгое следование биомеханическим канонам использования внешней фиксации. 2. Использование качественных сертифицированных металлоконструкций; соблюдение условий хранения, стерилизации и дезинфекции аппарата. | Как правило, частичный перемонтаж чрескостного аппарата. |
| Перелом чрескостного элемента, выход из строя узлов аппарата | 1. Возникновение неадекватных нагрузок в системе «аппарат-конечность». 2. Дефект металлоконструкций. 3. Несоблюдение условий хранения и стерилизации и дезинфекции аппарата (напр., коррозия; деформация, потеря механических качеств от резкого перепада температур). | 1. Дозирование усилий при монтаже аппарата (натяжение спиц) и нагрузок на конечность в соответствии с несущей способностью регенерата, жесткостью фиксации костных фрагментов, обеспечиваемых применяемой компоновкой аппарата. 2. Использование качественных сертифицированных металлоконструкций. 3. Соблюдение условий хранения, стерилизации и дезинфекции аппарата. | Замена вышедшей из строя металлоконструкции, частичный перемонтаж аппарата. |
| Прорезывание чрескостными элементами кости | 1. Краевое проведение чрескостных элементов. 2. Неадекватная применяемой нагрузке и степени остеопороза площадь упорной площадки спицы. 3. Использование стержней-шурупов при выраженном остеопорозе. | 1. Проведение чрескостных элементов через два кортикальных слоя, не субхондрально (за исключением специальных случаев). 2. Увеличение количества чрескостных элементов, использование упорных площадок адекватной площади. 3. Использование при выраженном остеопорозе только спиц. | «Перепроведение» чрескостных элементов (при необходимости сохранения исходного количества чрескостных элементов и степени жесткости фиксации костных фрагментов). |
| Психологическая непереносимость лечения пациентом | Недооценка психологического состояния пациента до начала лечения | Учет имеющихся противопоказаний к применению внешней фиксации. | - Консультация психотерапевта. - Седативная терапия. - Как крайняя мера – демонтаж аппарата с переходом на другой метод фиксации костных фрагментов. |
| Замедленная консолидация; формирование гипопластичного дистракционного регенерата | 1. Отсутствие точной репозиции костных фрагментов; вторичные смещения 2. Степень жесткости фиксации костных фрагментов, неадекватная возможности раннего восстановления функции опоры и движения поврежденной конечности; возникновение вторичных смещений; 3. Ограничение движений в суставах, дозированной нагрузки на конечность. | 1. Обеспечение точной репозиции (адаптации) костных фрагментов; профилактика вториных смещений 2. Обеспечение жесткости фиксации костных фрагментов, адекватной несущей способности костного регенерата; 3. Раннее дозированное восстановление функции опоры и движения. | - Постепенная репозиция фрагментов; - Обеспечение адекватной жесткости фиксации костных фрагментов; чаще – увеличение жесткости; - Занятия с методистом ЛФК. - Специальные методы оптимизации репаративного остеогенеза на основе биологических, механических, физических, биоэнергетических, фармакологических факторов. |
| Рефрактура, вторичная деформация | 1. Преждевременный демонтаж аппарата. 2. Сращение кости без восстановления биомеханической оси конечности. | 1. Учет клинико-рентгенологических критериев для демонтажа аппарата. 2. Восстановление биомеханической оси конечности. | Консервативное лечение, реостеосинтез, реконструктивная операция (по показаниям). |

Если консервативное лечение воспаления мягких тканей в течение 3-4 суток оказывается неэффективным, чрескостный элемент следует удалить. При сопутствующем сахарном диабете используют более активную тактику: широкое вскрытие спицевого канала с использованием дренажей, повязки с антисептиками, антибиотиками с учетом чувствительности, энзимными препаратами, растворами инсулина и глюкозы. По показаниям на рану накладывают повязки с мазью на водорастворимой основе. Оптимальную инсулинотерапию дополняют применением белковых препаратов, анаболических гормонов, ангиопротекторов и иммуностимуляторов (Швед С.И. и др., 1997). Необходимо с особым вниманием относится и к спицам, проведенным вблизи зон роста. Вопрос о необходимости стабилизации аппарата проведением дополнительных спиц (стержней-шурупов) решается индивидуально.

Несвоевременное удаление спицы может привести к возникновению так называемого «спицевого» остеомиелита. Другая причина этого возникновения осложнения – ожег кости при проведении спицы с неадекватной заточкой и/или при высоких оборотах патрона дрели. В большинстве случаев лечение данного осложнения оперативное.

Воспаление  тканей  у чрескостных элементов, проведенных вблизи сустава, может привести к развитию артрита. В этом случае производят стабилизацию пораженного сустава (монтаж на смежном сегменте дополнительного чрескостного модуля или комбинация аппарата с гипсовой повязкой), после чего спицы, проведенные через эпифиз (эпиметафиз) удаляют. Лечение артрита проводят по общепринятой методике, руководствуясь особенностями течения процесса.

При прямом повреждении спицей нервного ствола или возникновении неврита от давления чрескостным элементом, спица должна быть удалена. Лечение осложнения, как правило, консервативное, с привлечением для консультации невропатолога.

Описаны признаки повреждения спицами биологически-активных зон: не купируемые консервативными мероприятиями явления дерматита, отечного, болевого синдромов; длительная перемежающаяся лихорадка, боли в области сердца, расстройства пищеварения, носящие «беспричинный» характер [Волков М.В. и др., 1986; Миронов С.П. и др., 2002; Иванников С.В. и др., 2003; Оганесян О.В. и др., 2003]. Рекомендуются консультация врача-рефлексотерапевта,  удаление или «перемещение» 1-2 спиц.

Прорезывание мягких тканей спицами наиболее часто возникает при дистракции. Лечение данного осложнения, как правило, двухэтапное. До 3-5 см дистракции (в зависимости от сегмента) достаточным бывает рассечение мягких тканей по ходу продвижения спицы. В дальнейшем требуется перепроведение чрескостных элементов. Использование проведенных под углом к длинной оси кости дистракционно-направляющих спиц или осевой дистракционной спицы позволяет уменьшить опасность возникновения данного осложнения. В случае прорезывании мягких тканей от разработки движений в суставе, кожу необходимо «подсечь» на необходимую величину.

Следует учитывать,  что для того, чтобы чрескостный элемент существенно не ослабил механической прочности кости,  его диаметр не должен превышать 20%  диаметра кости на уровне его введения (Vidal M., 1968).

Для профилактики возникновения стойких контрактур не следует удлинять сегмент за один этап более некой критической величины, определяемой индивидуально с учетом сегмента, вида патологии, используемой методики. Так, шибочным является превышение 15% удлинения от исходной длины сегмента в случае имеющегося до лечения умеренного ограничения движений в смежных суставах. Снижение амплитуды от исходной величины в среднем на 50-60% является предельным. Необходимо помнить о том, что чем ближе чрескостные элементы проведены к суставу, чем ближе к суставу выполнена кортикотомия с остеоклазией, тем больше опасность возникновения контрактуры. При полилокальном удлинении голени после формирования дистального дистракционного регенерата свыше 30 мм, даже при соблюдении всех профилактических мероприятий, появляется тенденция к эквинусной установке стопы. Это является «сигналом» для уменьшения темпа дистракции до 0,25 мм 1-2 раза в день или даже прекращению ее. Остаточное укорочение должно быть компенсировано за счет формирования проксимального дистракционного регенерата.

Основной путь профилактики ошибок и осложнений при чрескостном остеосинтезе был определен Г.А. Илизаровым в его выступлении на III Всесоюзном съезде травматологов-ортопедов (1975): «Хирург должен знать не только аппарат, но и метод, предложенный вместе с аппаратом, а для этого необходимо его детальное освоение». И действительно, несложно убедиться в том, что большинство ошибок и осложнений возникают при отступлении от методик чрескостного остеосинтеза, при игнорировании знаний по биомеханике внешней фиксации, вследствие упущений ведения послеоперационного периода.